| Наименование основных технических характеристик | Условный диаметр DN , мм |
| --- | --- |
|  | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 1.Расход воды, м3 /ч |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Для счетчиков холодной воды в диапазоне температур от +5 до +50 ° С(тип ВМХ) |
| - наименьший Q min | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| -переходный Qt | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| -номинальный Qn | 45 | 60 | 120 | 150 | 250 | 500 |
| -наибольший Qmax | 120 | 180 | 240 | 300 | 500 | 1000 |
| -порог чувствительности | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,5 |
| Дистанционный выходной сигнал («герконный» съем сигнала), м3 /имп | 0,1 | 10 |
| Дистанционный выходной сигнал (оптоэлектронный съем сигнала), м3 /имп | 0,001 | 0,01 |
| 1.2 Для счетчиков горячей воды в диапазоне температур от +5 до +150 ° С (тип ВМГ) |
| - наименьший Qmin | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 4,5 | 8,0 |
| -переходный Qt | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 4,8 | 12 | 20,0 |
| -номинальный Qn | 15 | 25 | 45 | 70 | 150 | 250 |
| -наибольший Qmax | 60 | 90 | 140 | 200 | 500 | 500 |
| -порог чувствительности | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,7 | 2,0 |
| Дистанционный выходной сигнал («герконный» съем сигнала), м3 /имп | 0,1 | 1,0 |
|  | 0,25 | 2,5 |
| 1. Дистанционный выходной сигнал (оптоэлектронный съем сигнала), м3 /имп | 0,001 | 0,01 |
| 2. Гидравлическое сопротивление, м/(м3 /ч)2 | 8,2 × 104 | 7,0 × 104 | 1,1 × 104 | 8,3 × 105 | 1,6 × 105 | 3,3 × 106 |
| 3. Емкость индикаторного устройства, м3 | 999999 | 9999999 |
| 4.Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 | 0,005 |
| 5.Положение шкалы индикаторногоустройства | Вверх или в сторону |
| 6.Масса, кг (не более) | 8,5 | 12 | 15 | 19 | 36 | 51 |
| 7. Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815 |
| Трубопровод | горизонтальный, вертикальный или наклонный |

Размеры в миллиметрах

| Тип | Обозначение параметра |
| --- | --- |
|  | Ду | L | H | H1 | h |
|  | Значение параметра |
| ВМХ-50 (ВМГ-50) | 50 | 200 | 120 | 200 | 73 |
| ВМХ-65 (ВМГ-65) | 65 | 200 | 120 | 200 | 85 |
| ВМХ-80 (ВМГ-80) | 80 | 225 | 150 | 270 | 95 |
| ВМХ-100 (ВМГ-100) | 100 | 250 | 150 | 270 | 105 |
| ВМХ-150 (ВМГ-150) | 150 | 300 | 177 | 356 | 135 |
| ВМХ-200 (ВМГ-200) | 200 | 350 | 206 | 441 | 162 |